箱式电阻炉（2）招标技术要求

一、总体要求

1.设备名称:箱式电阻炉

2.采购数量：  2台

3.质量标准:符合GB/T10067标准及招标文件要求，全新、无缺陷、无翻新。

4.主要配置：含炉体、硅碳棒、热电偶、固定夹、接线带、控制电箱、使用说明书、合格证、参数表等。

二、核心技术参数

（一）温度性能

1.额定温度：1300℃。

2.控温精度：≤±1℃。

3.温度均匀性：空载±8℃。

4.空炉升温时间：≤120分钟

（二）结构与材质

1.炉膛材质：莫来石砖砌筑炉膛。炉膛尺寸：800*500*400(深*宽*高) 。

2.炉壳：冷轧钢板，防锈+环保喷塑。

3.保温层：多层复合保温，表面温升≤室温+30℃。

4.炉门：侧开，耐高温密封、安全联锁（门开断电）。

（三）加热系统

1.加热元件：硅碳棒，必须安装有防止硅碳棒移位的装置。

2.分布方式：炉膛二侧均匀布置，加热均匀、寿命长。

（四）控制系统

1.控制：采用5英寸宇电大屏智能温控器控制，可控硅移相 PID 输出的方式，配以30段程序触摸屏控制。控制电箱需独立成柜。

2.功能：程序控温（多段升温/保温/降温）、定时、超温报警、断电记忆。

3.保护：门开断电、超温独立保护、断偶、过流/过载/漏电等保护。

（五）电源与尺寸

1.电源：380V±10% 50Hz 三相五线制。

2.外形尺寸：在满足炉膛前提下尽量紧凑。

三、安装调试与验收

1.供方负责运输、调试及培训，需方负责安装。

2.验收：按技术参数逐项检测，温控精度、均匀性、密封性、安全性达标。

四、质保与服务

1.质保期：验收合格后≥12个月。

2.终身维护，7x24小时响应，4小时提供解决方案，24小时到场处理。

3.质保期内免费更换非人为损坏部件。因维修不及时，而导致设备无法正常使用时，其保修时间随停机时间的长短而相应延长。并提供终身维修服务。

五、付款方式

付款方式为：合同签订后预付合同总金额的50%合同生效，发货前结清合同总金额的50%余款，全款到账后安排发货。付款金额超过5万及以上付承兑汇票。